## Sheet1
数据包格式
字段 | 操作码 | 数据内容 | 校验
字节长度 | 1 | 不定 | 1
内容描述 | 见下表 |  | 累加校验
设备上报服务器
操作码 | 性质 | 描述 | 数据段
0x15 | 设备上报服务器 | 每3秒将心率、呼吸值上报给服务器 | 结构见表S1
表S1 | 0x15数据段结构
字段 | 时间 | 在床状态 | 心率数据长度 | 心率标识 | 心率数据 | 呼吸数据长度 | 呼吸标识 | 呼吸数据
字节长度 | 6 | 1 | 1 | 1 | len1-2 | 1 | 1 | len2-2
内容描述 | 年月日时分秒 | 0表示离床，1表示在床，5 表示有人无心率，6表示压力带未压下但是有心率，7表示呼吸暂停，8表示有人有心率无呼吸 | 从当前字节到心率数据结束的长度len1 | 0x16:脱离监护、计算不正常时心率数据。 0x17:正常计算的心率值 | 多组心率间隔（2字节一组） | 从当前字节到呼吸数据结束的长度len2 | 0x18 | 1字节计算结果状态+多组呼吸间隔（2字节一组）
举例（无人） | 15 14 09 02 0D 10 01 01 05 16 00 00 00 05 18 00 00 00 90
举例（有人） | 15 16 0A 11 0F 21 0D 01 0A 17 03 02 03 1C 03 20 03 98 05 18 00 00 00 A7
操作码 | 性质 | 描述 | 数据段
0x11 | 设备上报服务器 | 设备向服务器请求校时，每1小时请求1次 | 结构见表S2
表S2 | 0x11数据段结构
字段 | 常数字段
字节长度 | 1
内容描述 | 0xFF
举例 | 11 FF 10
操作码 | 性质 | 描述 | 数据段
0x12 | 设备上报服务器 | 设备向服务器发送心跳及电量，30秒一发 | 结构见表3
表S3 | 0x12数据段结构
字段 | 电量
字节长度 | 1
内容描述 | 电量：1表示100%电量~5表示20% 压阻值：高位在前 版本号：各3位
举例 | 12 01 13
操作码 | 性质 | 描述 | 数据段
0x22 | 设备上报服务器 | 设备向服务器发送心跳及电量，120秒一发 | 结构见表S3
表S4 | 0x22数据段结构
字段 | 电量（1字节）、硬件版本号（3字节）、固件版本号（3字节）、加密版本长度（len，1字节），加密库版本号（len字节）
字节长度 | 8+len
内容描述 | 电量：表示电量百分比（精度5%，例如0x32表示电量为50%）； 加密库版本号解析为字符串
举例 | 22 32 03 03 00 01 01 10 1F 6c 69 62 20 56 31 2e 30 2e 32 20 4a 75 6c 20 20 38 20 32 30 32 31 20 31 35 3a 35 39 3a 33 32 FF 电量:50% 硬件版本号：3.3.0 固件版本号：1.1.16 加密库版本号长度：31 加密库版本号：lib V1.0.2 Jul 8 2021 15:59:32
注意 | 硬件版本号仅对新出厂（22.10.27之后）的设备，过往设备硬件版本无法区分，都标记为0 0 0
操作码 | 性质 | 描述 | 数据段
0x25 | 设备上报服务器 | 设备向服务器发送日志帧,每3秒1发 | 结构见表S4
表S5 | 0x25数据段结构
字段 | 电量（1字节）、瞬时电量ADC值（2字节）、中值滤波ADC值（2字节）、 压阻（1字节）、监护状态（1字节）、体动（1字节）、hearts_len（1字节）
字节长度 | 9
内容描述 | 电量：表示电量百分比（精度5%，例如0x32表示电量为50%）； 瞬时电量ADC值：当前采样电池ADC值的瞬时值（700~1000之间） 中值滤波ADC值：所有电量ADC值滤波后的值，决定当前电压等级（700~1000之间） 压阻：0表示未压下；1表示压下 监护状态：0表示脱离监护；1表示监护中 体动：0表示无体动；1表示体动中 hearts_len：表示算法计算心率的组数。“监护状态”为1时，该值0表示无心率、>0表示有心率结果；“监护状态”为0时，该值无意义
举例 | 25 02 09 20 09 21 01 01 00 02 CC
服务器下发设备
操作码 | 性质 | 描述 | 数据段
0x11 | 服务器下发设备 | 服务器对设备进行校时，0x11的应答帧 | 结构见表R1
表R1 | 0x11数据段结构
字段 | 时间
字节长度 | 12
内容描述 | 时间对应的ASCII码
举例 | 11 32 30 30 39 30 32 31 35 33 37 31 32 CC
操作码 | 性质 | 描述 | 数据段
0x07 | 服务器下发设备 | 服务器对设备进行控制 | 结构见表R2
表R2 | 0x07数据段结构
字段 | 控制内容
字节长度 | 1
内容描述 | 0xA1:断开蓝牙连接；
举例 | 07 A1 A8